## DuldungslisteEntw
|  |  | Liste der ausgesprochenen Duldung der Bestandstauchhülsen | [6 empty] | im Feld identifizierbar
zusätzlich Merkmale
|  |  | Status: | 2023-03-15 |  | Ansprechpartner: Herr Dr. Sebastian Baack (sebastian.baack@ptb.de, +49 30 3481 7729) oder Frau Gerlinde Eichhorn (gerlinde.eichhorn@ptb.de, +49 30 3481 7270)
Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler
| lfd. Nr. | Duldungs- kennzeichen TH XXX | Bautyp [A, B, C, sonstig] | Bild | signifikantes Merkmal im eingebauten Zustand | identifizierbares Kennzeichen (Beschriftung) | Tauchhülsen- innen- durchmesser di [mm] | Toleranzen Innendurch- messer [mm] | Baulänge [mm] | Einschub- länge [mm] ab Oberkante = Baulänge abzgl. Bodenstärke | Einbaulänge [mm] | Wandstärke [mm] | Gewindemaß [Angabe in " oder mm] | Schlüssel- weite | Höhe des Sechskants [mm] | max. Einsatz-temperatur tmax=105°C oder Angabe von tmax | Stückzahl im Feld (D) | Oberflächenfärbung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | TH 001 | Spanner-Pollux Invensys Sensus Brunata |  | Umlaufnut | SPX/50/5,2 (oder SPX/150/5.2) | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 43 | 42 | 32.8 | 0.5 | 0.5 | SW24 | 6 | 150 | >> 100000 | MS/Ni | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.04.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB018, DE-09-MI004-PTB012, jeweils für Temp.Fühlerpaar CS-5.2/CST-5.2 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 3.9.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 2 | TH 002 | Spanner-Pollux Invensys Sensus |  | Umlaufnut | SPX/50/5,2 (oder SPX/150/5.2) | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 43 | 42 | 32.8 | 0.5 | 0.375 | SW24 | 6 | 150 | >> 100000 | MS/Ni | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.04.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB018, DE-09-MI004-PTB012, jeweils für Temp.Fühlerpaar CS-5.2/CST-5.2 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 3.9.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 3 | TH 003 | Spanner-Pollux Invensys Sensus |  | Sechskant-Überwurfmutter zur Fühler-Fixierung |  | 5.2 | - | 57 | 56 | 44.3 | 0.85 | 0.5 | SW24 (SW22) | 9 | 150 | > 40000 | MS/Ni | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 2.3.2012 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 23.05.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 4 | TH 004 | Spanner-Pollux, Sensus Invensys Brunata |  | Umlaufende Nut für Plombierdraht oberhalb Sechskant |  | 5.2 | - | 54 | 53 | 33.3 | 1.1 | 0.5 | SW24 (SW22) | 9 | 150 | >> 100000 | MS/Ni | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 23.05.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 5 | TH 005 | Spanner-Pollux Brunata / Metrona |  | Großer Sechskant-Kopf (SW 30) mit senkrechter Bohrung für Plombierdraht |  | 5.2 |  | 52.5 | 52 | 36.5 | 0.3 | 0.5 | SW 30 | 7 |  | > 50.000 | MS und Edelstahl | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 23.05.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 6 | TH 009 | Allmess A |  | Messing M12x1,5 Außengewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter |  | 6 | H8: + 0,018 - 0,00 | 52 | 50 | 28 | 0.75 | M10 | SW14 | 9 | 105 | >800000 | Messing | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-10-MI004-PTB001 (Allmess GmbH), mit gekennzeichnetem Temperaturfühler A0445/2112/2007 Duldung vom: 26.01.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 01.04.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH), Duldung vom 22.06.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB008 (QUNDIS GmbH) Duldung vom 14.08.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019
| 7 | TH 010 | Allmess A |  | Messing M12x1,5 Gewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter | M12 aussen | 6 | H8: + 0,018 - 0,00 | 52 | 50 | 33 | 1 | 0.375 | SW22 | 5 | 105 | >50000 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB008 (QUNDIS GmbH) Duldung vom 14.08.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019
| 8 | TH 011 | Allmess A |  | Messing M12x1,5 Gewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter | M12 aussen | 6 | H8: + 0,018 - 0,00 | 52 | 50 | 28 | 1 | 0.25 | SW19 | 8 | 105 | >10000 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB008 (QUNDIS GmbH) Duldung vom 14.08.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019
| 9 | TH 012 | Allmess A |  | Messing M12x1,5 Außengewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter |  | 6 | H8: + 0,018 - 0,00 | 52 | 50 | 34 | 1 | 0.5 | SW22 | 6 | 105 | >50000 | Messing | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-10-MI004-PTB001 (Allmess GmbH), mit gekennzeichnetem Temperaturfühler A0445/2112/2007 Duldung vom: 26.01.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 01.04.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH), Duldung vom 22.06.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB008 (QUNDIS GmbH) Duldung vom 14.08.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019
| 10 | TH 013 | Ista B |  | silberfarben, Kennzeichnung ohne/ "ista 50" / "sensonic 50" am Kopf | M10 innen | 5 | H9: + 0,03 - 0,00 | 50 | 49 | 41.5 | 1 | 0.25 | SW17 | 8 | D: 105°C, sonst 150°C | 1995 - >> 100000 | MS/Ni | Wärmezähler Sensonic II, DE-09-MI004-PTB010 (ista International GmbH) Duldung vom:1.4.2011 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom: 01.04.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 22.06.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-MI004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB030 (ista International GmbH) Duldung vom 04.05.2020 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 11 | TH 014 | ISTA C | Kopf mit Querschraube | Kopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "RKES-Logo 60" | Querschraube | 6 | H8: +0,018 -0,00 | 61 | 60 | 43 | 1 | 0.375 | SW17 | 18 | D: 105°C sonst 150°C |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB024 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015 | Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 12 | TH 015 | Ista C |  | Kopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "RKES-Logo 60" Vor WMZ-Montage zu prüfen: Reduzierung bodentief, d.h. L=15 +/-1mm | Querschraube | 5 | -0,000 / +0,058 | 61 | 60 | 43 | 1.5 | 0.375 | SW17 | 18 | D: 105°C sonst 150°C | 1999-2004 | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB024 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB030 (ista International GmbH) Duldung vom 04.05.2020 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 13 | TH 016 | ISTA C1 |  | Kurzkopf mit Querschraube, messingfarben ohne / "RKES-Logo 60" / "Viterra 60" | Querschraube | 6 | H8: +0,018 -0,00 | 57 | 56 | 43 | 1 | 0.375 | SW22 | 5 | D:105°C sonst 150°C |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB024 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015 | Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
C | 14 | TH 017 | ista C1 |  | Kurzkopf mit Querschraube, messingfarben ohne / "RKES-Logo 60" / "Viterra 60" Vor WMZ-Montage zu prüfen: Reduzierung bodentief, d.h. L=11 +/-1mm | Querschraube | 5 | -0,000 / +0,058 | 57 | 56 | 43 | 1.5 | 0.375 | SW22 | 5 | D:105°C sonst 150°C | 1999-2004 | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB024 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB030 (ista International GmbH) Duldung vom 04.05.2020 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB004, DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 15 | TH 018 | ISTA C |  | Kopf mit Querschraube, messingfarben ohne / "RKES-Logo 60" / "Viterra 60" Vor WMZ-Montage zu prüfen: Reduzierung bodentief, d.h. L=15 +/-1mm | Querschraube | 5 | - 0,00 / +0,07 | 61 | 60 | 43 | 1.5 | 0.5 | SW22 | 18 | nur Ausland? |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB024 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB030 (ista International GmbH) Duldung vom 04.05.2020 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 16 | TH 019 | ISTA C |  | Kopf mit Querschraube, messingfarben ohne / "RKES-Logo 60" / "Viterra 60" | Querschraube | 6 | H9: + 0,03 - 0,00 | 61 | 60 | 43 | 1 | 0.5 | SW22 | 18 | nur Ausland? |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl GmbH GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB024 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 17 | TH 020 | ISTA B | Kopf mit Innengewinde | ohne / "ista 50" / "sensonic 50" | M10 innen | 5 | H9: + 0,03 - 0,00 | 50 | 49 | 42 | 1 | 0.375 | SW22 | 8 | D:105°C sonst 150°C |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB024 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-MI004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB030 (ista International GmbH) Duldung vom 04.05.2020 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 18 | TH 021 | Ista B |  | ohne / "ista 50" / "sensonic 50" | M10 innen | 5 | H9: + 0,03 - 0,00 | 50 | 49 | 41.5 | 1 | 0.5 | SW22 | 8 |  |  | MS | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06- MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom: 22.06.2011 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co. KG) in Baugleichheit zur Parallelzulassung für ista International GmbH, Nr. 0445/2784/2010 Duldung vom 01.04.2011 | Wärmezähler Sensonic II DE-09-MI004-PTB010 (ista international GmbH) Duldung vom 1.4.2011 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-MI004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB030 (ista International GmbH) Duldung vom 04.05.2020 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 19 | TH 027 | Minol |  | Kabelquetschverschraubung | Kabelverquetschung | 6 |  | 52 | 50 | 28.5 | 0.75 | M10x1 | SW14 | 10 |  | 1996 bis 2002 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 20 | TH 028 | Minol |  | Kabelquetschverschraubung | Kabelverquetschung | 6 |  | 62 | 60 | 38.3 | 0.75 | M10x1 | SW14 | 10 |  | 1996 bis 2002 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 21 | TH 029 | Minol |  | M10x1 innen | M10 innen | 5 | H10 | 48 | 47 | 33 | 1.25 | M10x1 | SW14 | 13 |  | ab 2002 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 22 | TH 033 | Minol |  | M10x1 innen | M10 innen | 5 | H10 | 58 | 56 | 43 | 0.7 | M10x1 | SW14 | 13 |  | ab 2006 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 23 | TH 035 | Minol |  | M10x1 innen | M10 innen | 5 | H10 | 48 | 47 | 31 | 0.7 | M10x1 | SW14 | 13 |  | ab 2008 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 24 | TH 040 | JUMO C |  |  | mit JUMO - Logo | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 47 | 46 | 35 | 0.7 | 0.5 | SW24 | 8 |  |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001-Revision 1 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom: 1.11.2010 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 1.11.2010 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-06-MI004-PTB017 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 29.2.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 27 | TH 043 | JUMO C Techem L+G Hydrometer |  | Messing Querschraube zur Befestigung des Fühlerkabels |  | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 58 | 57 | 50 | 0.7 | 0.375 | SW24 | 8 |  | 148000 | Messing | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom: 1.11.2010; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 1.11.2010; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001-Revision 1 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 24.9.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-06-MI004-PTB017 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 29.2.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 11.05.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 13: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 28 | TH 044 | JUMO C Techem L+G Hydrometer |  | Messing Querschraube zur Befestigung des Fühlerkabels |  | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 58 | 57 | 50 | 0.7 | 0.5 | SW24 | 8 |  | 56000 | MS | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom: 1.11.2010 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 1.11.2010 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001-Revision 1 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-06-MI004-PTB017 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 29.2.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Kältezähler Z 22.72/11.01 (Landis + Gyr GmbH) Duldung vom 09.07.2012 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 (Landis + Gyr GmbH) Duldung vom 09.07.2012 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB003 (Landis + Gyr GmbH) Duldung vom 09.07.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 30 | TH 046 | Zenner |  |  | Kennzeichnung mit IÆ5,2 90 °C | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 47 | 46 | 35 | 0.7 | M10x1 | SW17 | 8 | 90 |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-20-MI004-PTB002 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 31 | TH 047 | Zenner |  |  | Kennzeichnung mit IÆ5,0 90 °C | 5 | H11: +0,075 -0,000 | 47 | 46 | 35 | 0.7 | M10x1 | SW17 | 8 | 90 |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030 DE-09-MI004-PTB001 DE-10-MI004-PTB004, DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 32 | TH 048 | JUMO B Techem, QVEDIS |  | Messing Innengewinde M10 zur Befestigung des Fühlers |  | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 50 | 49 | 40 | 0.7 | 0.25 | SW17 | 10 | 130 | 47000 | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.04.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001-Revision 1 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-06-MI004-PTB017 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 29.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom: 1.11.2010 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 1.11.2010 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 34 | TH 051 | QVEDIS B |  |  |  | 5 | H11: +0,075 -0,000 | 50 | 49 | 40 | 0.7 | 0.25 | SW17 | 10 | 105 | 34000 | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.04.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 35 | TH 054 | QVEDIS |  |  |  | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 50 | 49 | 37.5 | 0.7 | M10x1 | SW17 | 13 | 105 | 54000 | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.04.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, DE-10-MI004-PTB004, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 36 | TH 055 | QVEDIS |  |  |  | 5 | H11: +0,075 -0,000 | 50 | 49 | 37.5 | 0.7 | M10x1 | SW17 | 13 | 105 | 10000 | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.04.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 37 | TH 067 | JUMO B |  | Messing Innengewinde M10 zur Befestigung des Fühlers |  | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 60 | 59 | 50 | 0.7 | 0.25 | SW17 | 10 | 130 | 148000 | Messing | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom: 1.11.2010 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 1.11.2010 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 01.02.2012 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-06-MI004-PTB017 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 29.2.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020
| 38 | TH 068 | JUMO B |  | Messing Innengewinde M10 zur Befestigung des Fühlers |  | 5.2 | H11: +0,075 -0,000 | 70 | 69 | 60 | 0.7 | 0.25 | SW17 | 10 | 130 | 148000 | Messing | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012 mit nicht gekennzeichnetem Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom: 1.11.2010 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 1.11.2010 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 24.9.2011 | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 01.02.2012 | Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-06-MI004-PTB017 (Hydrometer GmbH) Duldung vom 29.2.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020
| 39 | TH 077 | Deltamess |  |  | X innen | 5.2 | +0,045 | 42 | 39 | 27.5 | 0.69 | M10x1 | SW13 | 14 |  | ca. 60.000 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-20-MI004-PTB002 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 40 | TH 078 | Deltamess |  |  | X aussen | 6 | +0,045 | 51 | 50 | 27.5 | 0.74 | M10x1 | SW13 | 13 |  | ca. 1.500 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-09-MI004-PTB012 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.08.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 31.01.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB008 (QUNDIS GmbH) Duldung vom 14.08.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019
| 41 | TH 079 | Deltamess |  |  |  | 5.2 | +0,045 | 42 | 39 | 35 | 0.69 | 0.5 | SW24 | 7 |  | ca. 2.500 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Wärmezähler DE-20-MI004-PTB002 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 13: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 42 | TH 081 | Deltamess |  |  |  | 5.2 | +0,045 | 42 | 39 | 31.5 | 0.69 | 0.375 | SW17 | 10 |  | ca. 3.000 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Wärmezähler DE-20-MI004-PTB002 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 12: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 43 | TH 083 | Deltamess |  |  |  | 5 | +0,045 | 42 | 39 | 27.5 | 0.69 | M10x1 | SW13 | 14 |  | ca. 400 | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 44 | TH 084 | KUNDO B |  | Messing-TH mit Ringnut im Sechskant |  | 5 | H8 | 41 | 40 | 26.5 | 1 | 1/4" | SW17 | 14 | 120°C |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 45 | TH 085 | KUNDO B |  | Messing-TH mit Ringnut im Sechskant |  | 5 | H8 | 41 | 40 | 26.5 | 1 | 1/2" | SW27 | 14 | 120°C |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 46 | TH 086 | KUNDO B |  | Messing-TH mit Ringnut im Sechskant |  | 5 | H8 | 41 | 40 | 26.5 | 1 | 3/8" | SW22 | 14 | 120°C |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 03.09.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 47 | TH 087 | KUNDO B |  | Messing-TH mit Ringnut im Sechskant |  | 5 | H8 | 41 | 40 | 26.5 | 1 | M10x1 | SW17 | 14 | 120°C |  | MS | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 24.10.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021 | Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 48 | TH 088 | KUNDO B |  | Edelstahl-TH mit Ringnut im Sechskant |  | 5 | H8 | 41 | 40 | 26.5 | 1 | 1/4" | SW17 | 14 | 120°C |  | Edelstahl | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.07.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 17.08.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 11: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 49 | TH 089 | Spanner-Pollux C1, Sensus Invensys Brunata |  | Umlaufende Nut für Plombierdraht oberhalb Sechskant | Umlaufnut | 5.2 | - | 54 | 53 | 33.3 | 1.1 | 3/8" | SW22 | 9 | 150 | >> 100000 | MS/Ni | Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB006, DE-07-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2011 | Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB003, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 20.2.2012 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB030, DE-09-MI004-PTB001, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012 | Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013 | Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014 | Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015 | Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016 | Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016 | Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016 | Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-Mi004-PTB006 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 31.05.2018 | Wärmezähler DE-18-MI004-PTB035 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019 | Wärmezähler DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020 | Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055, DE-20-MI004-PTB002, (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020 | Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 50 | TH090 | Allmess |  |  | JUMO I5,0 90 °C | 5 | H11 | 47 | 46 | 28.4 | 0.7 | M10x1 | SW14 |  |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.07.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 51 | TH091 | Allmess |  |  | JUMO I5,0 90 °C | 5.2 | H11 | 47 | 46 | 28.4 | 0.7 | M10x1 | SW14 |  |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.07.2012; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 01.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DK-0200-MI004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Temperaturfühler A 0445/2553/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Wärmezähler DE-20-MI004-PTB002 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 10: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021
| 52 | TH092 | JUMO |  | Plombierblech (optional) |  | 6.15 | +0,15 | 161.5 | 160 | 147.5 | 1.85 | G1/2 | SW27 |  |  |  | Edelstahl | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB011 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 09.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 11.05.2016
| 53 | TH093 | JUMO |  | Plombierblech (optional) |  | 6.15 | +0,15 | 106.5 | 105 | 92.5 | 1.85 | G1/2 | SW27 |  |  |  | Edelstahl | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB011 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 09.09.2014; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-15-MI004-PTB003 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 20.01.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom 11.05.2016
| 54 | TH094 | Molliné |  | M10x1 innen | MÉ 5,0-31 | 5,0 | +0,01 -0,00 | 44 | 42 | 31 | 1.45 | 1/2" | SW24 | 8 |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 30.07.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 55 | TH095 | Molliné |  | M10x1 innen | MÉ 5,0-40 | 5,0 | +0,01 -0,00 | 53 | 51 | 40 | 1.45 | 1/2" | SW24 | 8 |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 30.07.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 8: Wärmezähler DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 9: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 56 | TH096 | Molliné |  | M10x1 innen | MÉ 5,0-60 | 5,0 | +0,01 -0,00 | 73 | 71 | 60 | 1.45 | 1/2" | SW24 | 8 |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 30.07.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 57 | TH097 | Molliné |  | M10x1 innen | MÉ 5,0-90 | 5,0 | +0,01 -0,00 | 98 | 96 | 90 | 1.45 | 1/2" | SW24 | 8 |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 30.07.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 58 | TH098 | Molliné |  | M10x1 innen | MÉ 5,0-120 | 5,0 | +0,01 -0,00 | 128 | 126 | 120 | 1.45 | 1/2" | SW24 | 8 |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 30.07.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 59 | TH099 | Molliné |  | M10x1 innen | MÉ 5,0-150 | 5,0 | +0,01 -0,00 | 158 | 156 | 150 | 1.45 | 1/2" | SW24 | 8 |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 30.07.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
| 60 | TH100 | Molliné |  | M10x1 innen | MÉ 5,0-210 | 5,0 | +0,01 -0,00 | 218 | 216 | 210 | 1.45 | 1/2" | SW24 | 8 |  |  | MS | Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 1: Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB005, DE-09-MI004-PTB012, DE-13-MI004-PTB001, (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 2: Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 3: Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 4: Temperaturfühler A 0445/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 30.07.2018; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 5: Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB003 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-17-MI004-PTB006 DE-19-MI004-PTB034 DE-19-MI004-PTB035 DE-06-MI004-PTB018 DE-07-MI004-PTB010 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 6: Wärmezähler DE-17-MI004-PTB055 (Diehl Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020; Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler 7: Temperaturfühler DE-22-MI004-PTB004 (Testo Sensor GmbH) Duldung vom 19.05.2022
0101
0207
0387
0606
0601
0602
1495
0389